重质油分子组成分析方法
002-2023
重质油酸性含氧化合物和中性含氮化合物分子组成分析方法
Molecular Characterization of Acidic Oxygen Compounds and Neutral Nitrogen Compounds in Heavy Oil
[image: image1.png]



中国石油大学重质油全国重点实验室

2023年7月

目次

31．方法背景


32．范围


33．方法样品


34．方法提要


35. 术语和定义


46 试剂和材料


57 仪器和设备


58 样品预处理


59 分析步骤


610 测试条件


611 质量保证和控制


712 数据处理


813 精密度


814 试验报告


915．安全防护与环境保护


10附录 A





重质油酸性含氧化合物和中性含氮化合物分子组成分析方法
1. 方法背景
氧元素在石油中的主要杂原子化合物之一，其中酸性含氧化合物主要由极性较大的酚类和羧酸类组成，也就是常说的石油酸，石油酸与稠油开采关系密切；中性含氮化合物是稠油中主要的含氮化合物类型，稠油中性含氮化合物包括吡咯、吲哚、咔唑等五元环氮化物的衍生物，也是一类重要的生物标志物。实现稠油中酸性含氧化合物和中性含氮化合物的分子组成分析可以为稠油的勘探开发及后续的加工工艺提供重要的理论依据及指导。酸性含氧化合物和中性含氮化合物可以在负离子电喷雾电离源（-ESI）下被选择性地电离。本方法基于−ESI傅立叶变换离子回旋共振质谱（FT-ICR MS），实现稠油中酸性含氧化合物和中性含氮化合物的分子组成分析。
2. 范围
本方法规定了基于负离子电喷雾傅立叶变换离子回旋共振质谱（−ESI FT-ICR MS）测定稠油中酸性含氧化合物和中性含氮化合物分子组成的分析方法。
3. 方法样品
胜利稠油，采出井编号为Jin8-X35，O含量0.57 wt%，N含量为0.75 wt %。
4. 方法提要
酸性含氧化合物和中性含氮化合物可以在-ESI下直接电离。取适量的稠油溶解样品注射到ESI电离源中，加入促电离剂，经傅立叶变换后得到质谱图，通过对质谱图的分析处理，得到酸性含氧化合物和中性含氮化合物的分子组成分析结果。
5. 术语和定义
下列属于和定义适用于本标准。

5.1 质荷比 m/z
质荷比是质谱分析中的一个重要参数，指离子的质量（以相对原子质量单位计）与其所带电荷（以电子电量为单位计）的比值。
5.2 等效双键 Double Bond Equivalent, DBE

等效双键（DBE）为化合物分子中双键与环烷环数之和，按公式（1）计算DBE值：
[image: image3.png]DBE=c—2+424+1
P





 QUOTE [image: image4.png]DBE=c—2+424+1
P



 


 QUOTE [image: image5.png]DBE=c—2+424+1
P



                                                 （1）
式中：

c——化合物分子中碳原子个数；

h——化合物分子中氢原子个数；

n——化合物分子中氮原子个数。
5.3 酸性含氧化合物和中性含氮化合物类型
酸性含氧化合物类型用化合物分子中杂原子种类及数量表示，如用O1表示分子中除碳、氢原子外，只含有1个氧原子的化合物类型。这样，稠油中酸性含氧化合物类型包括但不限于O1、O2、O3、O4、O1S1、O2S1等；同样，中性含氮化合物类型也用化合物分子中杂原子种类及数量表示，如用N1表示分子中除碳、氢原子外，只含有1个氮原子的化合物类型。这样，中性含氮化合物类型包含但不限于N1、N2、N1O1、N1O2、N2O1、N1S1、N1S2、N2S1、N1O1S1等。
5.4 分辨率
对于质谱图中一个质量为m的单峰，分辨率用m/Δm表示，其中Δm为指定半峰高处峰宽。
5.5 信噪比

信噪比是指在质谱分析中，被测样品信号强度S与基线噪声强度N的比值。

5.6 氢碳原子比 H/C

此标准中氢碳原子比指在质谱分析时，所测得分子中氢原子个数与碳原子个数的比值。
5.7 氧碳原子比O/C
此标准中氧碳原子比指在质谱分析时，所测得分子中氧原子个数与碳原子个数的比值。
5.8 氮碳原子比N/C
此标准中氮碳原子比指在质谱分析时，所测得分子中氮原子个数与碳原子个数的比值。

6. 试剂和材料

6.1 甲苯：GC级色谱纯或HPLC级色谱纯。

6.2 甲醇：GC级色谱纯或HPLC级色谱纯。

6.3 氨水：质量浓度28%，优级纯。

6.4 样品瓶：2 mL。

6.5 氩气：纯度不低于99.999%（体积分数）。

6.6 氮气：纯度不低于99.99%（体积分数）。

7. 仪器和设备

7.1 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪。

7.2 电喷雾离子源。

7.3 注射泵，进样流速在20 μL/h ~ 500 μL/h可调。

7.4 平头进样针：100~500 µL。

7.5 电子天平，精度0.1 mg。

7.6 真空泵及连接管。

7.7 超声波清洗仪。

8. 样品预处理

8.1 母液配置

用电子天平称量10 mg稠油样品，并用1 mL甲苯进行溶解作为母液，通过超声波清洗仪促进样品溶解，并确保样品溶解完全。

8.2 待测样品配置

取20 µL母液于2 mL样品瓶中，用1 mL甲苯甲醇混合溶液（体积比1:3）溶解稀释，加入20 µL氨水并摇晃均匀，作为-ESI FT-ICR MS待测液。

注：待测液配置好后，应在0.5 h内进行FT-ICR MS上机检测。

9. 分析步骤

9.1 确定质谱仪工作正常。

9.2 清洗管路：用甲苯、甲苯甲醇混合溶液（体积比1:3）对进样管路进行交替冲洗。

9.3 溶剂空白：以甲苯、甲苯甲醇混合溶液（体积比1:3）为溶剂，采集谱图，确定管路内是否存在污染。

9.4 调试：采用注射泵质控标样，调试仪器参数，达到质控要求后采集数据。

9.5 样品谱图采集：采用蠕动泵进样，采集数据，得到质谱结果。

10. 测试条件

10.1 注射泵自动进样，流速：100 μL/h ~ 300 μL/h。

10.2 电喷雾离子源模式：酸性含氧化合物和中性含氮化合物采用负离子模式。

10.3 质谱扫描范围：不小于m/z 200~800。

10.4 质谱采集叠加次数：质谱时域信号在进行傅里叶变换处理前叠加50 ~300次。

10.5 仪器调谐：对质量轴进行校准，确保质量准确度误差范围在1.0 ppm以内。

11. 质量保证和控制

11.1 质控标样

胜利稠油，采出井编号为Jin8-X35，O含量0.57 wt%，N含量为0.75 wt %。

11.2 质控标样质量要求

11.2.1 自由感应衰减信号

在傅里叶变换时长内，自由感应衰减信号应处于持续衰减的状态。

11.2.2 分辨率
对于酸性含氧化合物，在质谱图中找到准分子离子为[C27H52O2-H]¯的质谱峰（理论m/z为407.38945），分辨率不低于30万；对于中性含氮化合物，在质谱图中找到准分子离子为[C32H43N1-H]¯的质谱峰（理论m/z为440.33227），分辨率不低于30万。

11.2.3 质谱峰相对峰强度

在全谱范围内，信噪比大于20的质谱峰峰形对称且不分裂，整体峰形近似高斯分布。

11.2.3.1 质谱峰相对峰强度

对于酸性含氧化合物，在m/z 407处，准分子离子[C27H52O2-H]¯对应的质谱峰应为m/z 490.0~491.0内最高峰，准分子离子[C27H52O2-H]¯对应质谱峰的信噪比不低于6；对于中性含氮化合物，在m/z 440处，准分子离子[C33H31N1-H]¯对应的质谱峰应为440.0~441.0内最高峰，准分子离子[C33H31N1-H]¯对应质谱峰的信噪比不低于6。

11.2.3.2 整体质谱峰相对峰强度

对于酸性含氧化合物和中性含氮化合物，谱图质量范围不小于m/z 200~800，质量重心（最高峰）在m/z 400~480之间。以全谱内最高质谱峰为基峰（相对峰强度设为100%），m/z 360±10和m/z 500±10单位质量内最高质谱峰的相对峰强度不低于40%。
11.2.4 质量偏差

对于酸性含氧化合物，谱图中准分子离子为[C27H52O2-H]¯的质谱峰（理论m/z为407.38945）的质荷比的实测值与理论值的偏差在1.0 ppm以内；对于中性含氮化合物，谱图中准分子离子为[C32H43N1-H]¯的质谱峰（理论m/z为440.33227）的质荷比的实测值与理论值的偏差在1.0 ppm以内。

12. 数据处理

12.1 酸性含氧化合物和中性含氮化合物质谱图

提取酸性含氧化合物和中性含氮化合物高分辨质谱全图，参见附录A中图A.1；提取酸性含氧化合物和中性含氮化合物高分辨质谱局部放大图，参见附录A中图A.2和A.3。

12.2 分子式匹配规则

根据仪器软件确定信噪比大于6的质谱峰进行分子式匹配。分子式匹配时，严格限制各元素含量，包括：12C（1-100）、1H（1-200）、14N（0-2）、16O（0-4）、32S（0-2）。质量精度窗口设置为1.0 ppm。所有分子式应符合：（1）H原子数至少为C原子数的1/3，且不能大于2C + N + 2；（2）N和H原子数之和应为偶数；（3）H/C值应小于2.5。

非唯一分子式可参考以下规则进行筛选：

同系物规则：与其他已鉴定唯一分子式为同系物，如CH2。

最小杂原子数之和规则：分子中N、O、S原子数之和最小。

最小质量偏差规则：质荷比的实测值与理论值的偏差最小。

12.3 酸性含氧化合物和中性含氮化合物类型分布柱状图

提取酸性含氧化合物和中性含氮化合物的峰强度、DBE值及类型，绘制酸性含氧化合物和中性含氮化合物类型分布柱状图，参见附录A中图A.4。

12.4 酸性含氧化合物和中性含氮化合物DBE-碳数分布点状图

对化合物丰度最高的酸性含氧化合物和中性含氮化合物类型，提取化合物的峰强度、DBE及碳数，绘制其DBE-碳数分布点状图。O2类酸性含氧化合物参见附录A中图A.5；N1类中性含氮化合物参见附录A中图A.6。

13. 精密度

13.1 重复性

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次测试结果中平均H/Cwa和平均N/Cwa的相对误差应小于5%。

13.2 再现性

在不同实验室，由不同操作者使用不同的设备，按相同的测试方法，对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果中平均H/Cwa，O/Cwa和平均N/Cwa的相对误差应小于10%。

H/Cwa=Σi(Ii×H/Ci)/ ΣiIi                                    （2）

O/Cwa=Σi(Ii×O/Ci)/ ΣiIi                                    （3）

N/Cwa=Σi(Ii×N/Ci)/ ΣiIi                                    （4）

Re=(|A_1-A_2 |)/((A_1+A_2)/2)×100%                          （5）

式中：

H/Cwa——按每个分子式的峰强度计算得到的平均H/C；

O/Cwa——按每个分子式的峰强度计算得到的平均O/C
N/Cwa——按每个分子式的峰强度计算得到的平均N/C；

Ii——每个分子式对应的峰强度；

H/Ci——每个分子式对应的氢碳原子比；

O/Ci——每个分子式对应的氧碳原子比；
N/Ci——每个分子式对应的氮碳原子比；

Re——两次实验结果的相对误差，用百分数表示；

A1——第一次测试结果；

A2——第二次测试结果。

14. 试验报告

提供原始质谱数据、解析结果和检测报告。

解析结果包含字段：字段1：m/z（分子式对应准分子离子的质荷比，无量纲）；字段2：C（分子式中碳原子的个数，无量纲）；字段3：H（分子式中氢原子的个数，无量纲）；字段4：N（分子中式氮原子的个数，无量纲）；字段5：O（分子式中氧原子的个数，无量纲）；字段6：S（分子式中硫原子的个数，无量纲）；字段7：O/C（分子式中氧原子个数与碳原子个数的比值，无量纲）；字段8：N/C（分子式中氮原子个数与碳原子个数的比值，无量纲）；字段9：H/C（分子式中氢原子个数与碳原子个数的比值，无量纲）；字段10：Intensity（分子式对应的峰强度，无量纲）；字段11：DBE（分子式对应的双键与环烷环数之和，无量纲）。

检测报告包括：FT-ICR MS仪器操作条件；FT-ICR MS质谱总图、单质量点局部放大图、酸性含氧化合物和中性含氮化合物类型分布柱状图、酸性含氧化合物和中性含氮化合物DBE-碳数分布点状图、平均O/Cwa、平均N/Cwa和平均H/Cwa。
15. 安全防护与环境保护
15.1 实验中甲苯，甲醇为有毒物质，相关操作要在通风橱中进行。

15.2 所有废弃试剂均应按SY/T 6563-2003和SY 6014-2010中的规定进行处理。
附录 A

（资料性）
[image: image6.emf]200 300 400 500 600 700 m/ z


A.1 胜利Jin8-X35稠油酸性含氧化合物和中性含氮化合物的FT-ICR MS质谱图
[image: image7.emf]407.0 407.1 407.2 407.3 407.4 407.5 407.6 407.7 407.8 407.9 m/z

[C

27

H

52

O

2

-H]-

[13CC

29

H

33

N

1

-H]-

[C

28

H

40

O

2

-H]-

[C

29

H

44

O

1

-H]-


A.2 胜利Jin8-X35稠油酸性含氧化合物FT-ICR MS质谱图在m/z 407处的局部放大图

[image: image8.emf]440.0 440.1 440.2 440.3 440.4 440.5 440.6 440.7 440.8 440.9 m/z

[C

32

H

43

N

1

-H]-

[C

33

H

31

N

1

-H]-


A.3 胜利Jin8-X35稠油中性含氮化合物FT-ICR MS质谱图在m/z 440处的局部放大图

[image: image9.emf]N1 N1O1 N1O2 N1S1 N1S2 N2 O1 O1S1 O2 O2S1 O2S2 O3 O3S1 O4 O4S1

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

A.4 胜利Jin8-X35稠油酸性含氧化合物和中性含氮化合物类型分布柱状图
[image: image10.emf]10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

DBE

Carbon Number

O2


A.5 胜利Jin8-X35稠油O2类酸性含氧化合物DBE-碳数分布点状图
[image: image11.emf]10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

DBE

Carbon Number

N1


A.6 胜利Jin8-X35稠油N1类中性含氮化合物DBE-碳数分布点状图
State Key Lab. of Heavy Oil Processing








PAGE  
6

