重质油分子组成分析方法
04-2023
重质油饱和烃分子组成分析
（RICO/-ESI HRMS法）
Molecular Characterization of Saturated Hydrocarbons in Heavy Oil by Redox Reaction and Negative-ion ESI HRMS

[image: image1.png]



中国石油大学重质油全国重点实验室
2023年7月
目次

31. 方法背景


32. 范围


33. 方法样品


34. 方法提要


35. 术语和定义


46. 试剂和材料


47. 仪器和设备


48. 样品预处理


59. 分析步骤


510. 测试条件


511. 质量保证和控制


612. 数据处理


613. 精密度


714. 试验报告


815. 安全防护与环境保护


9附录A


10附录B





重质油饱和烃分子组成分析方法（RICO/−ESI HRMS法）
1. 方法背景
饱和烃是稠油中组成相对简单的一类化合物，饱和烃可以分为链烷烃和环烷烃。饱和烃不含杂原子，其组成分布对于稠油资源开采和加工利用意义重大。由于饱和烃化学性质稳定，需要将其转化为强极性衍生物后才能通过高分辨质谱进行系统表征。本方法通过化学转化实现稠油中饱和烃的选择性表征。
2. 范围
本标准规定了基于氧化还原反应（RICO-LiAlH4）的稠油饱和烃分子组成高分辨质谱（HRMS）分析方法和质量要求。
3. 方法样品
胜利稠油，采出井编号为Jin8-X35，C含量85.64 wt%，H含量12.09 wt%。
4. 方法提要
首先通过柱层析方法分离出饱和烃组分，在本方法规定条件下进行氧化还原反应获得饱和烃组分的RICO-LiAlH4产物，通过柱层析富集RICO-LiAlH4产物中的一元醇组分。将一元醇组分配制成适当的浓度，并根据需要加入适当的促电离剂，使用高分辨率质谱进行分析，高分辨率质谱包括但不限于傅里叶变换离子回旋共振质谱。
5. 术语和定义
下列属于和定义适用于本标准。

5.1 质荷比 m/z
质荷比是质谱分析中的一个重要参数，指离子的质量（以相对原子质量单位计）与其所带电荷（以电子电量为单位计）的比值。
5.2 等效双键 Double Bond Equivalent, DBE

等效双键（DBE）为化合物分子中双键与环烷环数之和，按公式（1）计算DBE值：
[image: image3.png]DBE=c—2+424+1
P





 QUOTE [image: image4.png]DBE=c—2+424+1
P



 


 QUOTE [image: image5.png]DBE=c—2+424+1
P



                                                 （1）
式中：

c——化合物分子中碳原子个数；

h——化合物分子中氢原子个数；

n——化合物分子中氮原子个数。
5.3 饱和烃化合物类型
在本方法中，饱和烃经氧化转化为一元醇类，因此高分辨率质谱直接检测到的是醇类化合物。这里用O1类代表饱和烃类，即分子中除碳、氢原子外，只含有1个O原子的化合物类型。
5.4 分辨率
对于质谱图中一个质量为m的单峰，分辨率用m/Δm表示，其中Δm为指定半峰高处峰宽。
5.5 信噪比

信噪比是指在质谱分析中，被测样品信号强度S与基线噪声强度N的比值。

5.6 氢碳原子比H/C

此标准中氢碳原子比指在质谱分析时，所测得分子中氢原子个数与碳原子个数的比值。
6. 试剂和材料

6.1 甲苯：GC级色谱纯或HPLC级色谱纯。

6.2 甲醇：GC级色谱纯或HPLC级色谱纯。

6.3 样品瓶：2 mL。

6.4 氩气：纯度不低于99.999%（体积分数）。

6.5 氮气：纯度不低于99.99%（体积分数）。

7. 仪器和设备

7.1 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪。

7.2 电喷雾离子源。

7.3 注射泵，进样流速在20 μL/h ~ 500 μL/h可调。

7.4 平头进样针：100~500 µL。

7.5 电子天平，精度0.1 mg。

7.6 真空泵及连接管。

7.7 超声波清洗仪。

8. 样品预处理
8.1 饱和分制备
稠油样品饱和分制备步骤参考NB/SH/T 0509 石油沥青四组分测定法，详细步骤参照附录A。
8.2 饱和烃氧化反应
稠油饱和分中饱和烃的RICO氧化反应参考附录B。
8.3 母液配置

用电子天平称取饱和烃RICO产物10 mg，溶解于1 mL甲苯中，作为母液。通过超声波清洗仪促进样品溶解，并确保样品溶解完全。
8.4 待测样品配置

取20 µL母液于2 mL样品瓶中，用1 mL甲苯甲醇混合溶液（体积比1:3）溶解稀释，加入20 µL氨水并摇晃均匀，作为负离子ESI FT-ICR MS待测液。

注：待测液配置好后，应在0.5 h内进行FT-ICR MS上机检测。

9. 分析步骤

9.1 确定质谱仪工作正常。

9.2 清洗管路：用甲苯、甲苯甲醇混合溶液（体积比1:3）对进样管路进行交替冲洗。

9.3 溶剂空白：以甲苯、甲苯甲醇混合溶液（体积比1:3）为溶剂，采集谱图，确定管路内是否存在污染。

9.4 调试：采用注射泵质控标样，调试仪器参数，达到质控要求后采集数据。

9.5 样品谱图采集：采用蠕动泵进样，采集数据，得到质谱结果。

10. 测试条件

10.1 注射泵自动进样，流速：100 μL/h ~ 300 μL/h。

10.2 电喷雾离子源模式：饱和烃分子组成分析采用负离子模式。

10.3 质谱采集叠加次数：质谱时域信号在进行傅里叶变换处理前叠加50 ~300次。

10.4 仪器调谐：对质量轴进行校准，确保质量准确度误差范围在1.0 ppm以内。

11. 质量保证和控制

11.1 质控标样

胜利稠油，采出井编号为Jin8-X35，C含量为85.64 wt%，H含量为12.09 wt%。

11.2 质控标样质量要求

11.2.1 自由感应衰减信号

在傅里叶变换时长内，自由感应衰减信号应处于持续衰减的状态。

11.2.2 分辨率

对于饱和烃RICO氧化产物，在质谱图中找到准分子离子为[C28H46O1-H]-的质谱峰（理论m/z为397.34759），分辨率不低于30万。
11.2.3 质谱峰相对峰强度

在全谱范围内，信噪比大于20的质谱峰峰形对称且不分裂。对于饱和烃RICO氧化产物，在m/z 397处，准分子离子[C28H46O1-H]-对应的质谱峰应为m/z 397.0~398.0内最高峰，准分子离子[C28H46O1-H]-对应质谱峰的信噪比不低于6。

11.2.4 质量偏差

对于饱和烃RICO氧化产物，谱图中准分子离子为[C28H46O1-H]-的质谱峰（理论m/z为397.34759）的质荷比的实测值与理论值的偏差在1.0 ppm以内。

12. 数据处理

12.1 饱和烃类质谱图

提取饱和烃RICO氧化产物高分辨质谱全图及局部放大图，参见附录C中图C.1和C.2。

12.2 分子式匹配规则

根据仪器软件确定信噪比大于6的质谱峰进行分子式匹配。分子式匹配时，严格限制各元素含量，包括：12C（1-100）、1H（1-200）、16O（0-4）。质量精度窗口设置为1.0 ppm。所有分子式应符合：（1）H原子数至少为C原子数的1/3，且不能大于2C + N + 2；（2）H/C值应小于2.5。

非唯一分子式可参考以下规则进行筛选：

同系物规则：与其他已鉴定唯一分子式为同系物，如CH2。

最小杂原子数之和规则：分子中N、O、S原子数之和最小。

最小质量偏差规则：质荷比的实测值与理论值的偏差最小。

12.3 饱和烃DBE-碳数分布点状图

对饱和烃RICO氧化产物O1类，提取化合物的峰强度、DBE及碳数，绘制其DBE-碳数分布点状图，参见附录C中图C.3。

13. 精密度

13.1 重复性

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次测试结果中平均H/Cwa的相对误差应小于5%。

13.2 再现性

在不同实验室，由不同操作者使用不同的设备，按相同的测试方法，对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果中平均H/Cwa的相对误差应小于10%。

H/Cwa=Σi(Ii×H/Ci)/ ΣiIi                                    （2）

S/Cwa=Σi(Ii×S/Ci)/ ΣiIi                                    （3）

Re=(|A_1-A_2 |)/((A_1+A_2)/2)×100%                          （4）

式中：

H/Cwa——按每个分子式的峰强度计算得到的平均H/C；

S/Cwa——按每个分子式的峰强度计算得到的平均S/C；

Ii——每个分子式对应的峰强度；

H/Ci——每个分子式对应的氢碳原子比；

S/Ci——每个分子式对应的硫碳原子比；

Re——两次实验结果的相对误差，用百分数表示；

A1——第一次测试结果；

A2——第二次测试结果。

14. 试验报告

提供原始质谱数据、解析结果和检测报告。

解析结果包含字段：字段1：m/z（分子式对应准分子离子的质荷比，无量纲）；字段2：C （分子式中碳原子的个数，无量纲）；字段3：H（分子式中氢原子的个数，无量纲）；字段4：N（分子中式氮原子的个数，无量纲）；字段5：O（分子式中氧原子的个数，无量纲）；字段6：S（分子式中硫原子的个数，无量纲）；字段7：S/C（分子式中硫原子个数与碳原子个数的比值，无量纲）；字段8：H/C（分子式中氢原子个数与碳原子个数的比值，无量纲）；字段9：Intensity（分子式对应的峰强度，无量纲）；字段10：DBE（分子式对应的双键与环烷环数之和，无量纲）。

检测报告包括：FT-ICR MS仪器操作条件；FT-ICR MS质谱总图、单质量点局部放大图、饱和烃DBE-碳数分布点状图、平均H/Cwa。
15. 安全防护与环境保护
15.1 实验中甲苯，甲醇为有毒物质，相关操作要在通风橱中进行。
15.2 所有废弃试剂均应按SY/T 6563-2003和SY 6014-2010中的规定进行处理。
附录A

稠油饱和分制备方法：

本方法首先参照石油沥青四组分测定法（NB/SH/T 0509）制备出饱和分和芳香分，然后通过银改性硅胶柱进一步纯化组分。
（1）参照石油沥青四组分测定法（NB/SH/T 0509）制得粗饱和分和粗芳香分。
（2）使用2mL热正己烷溶剂溶解饱和分，滴加到预先使用正己烷润湿的银改性硅胶柱中，然后用20mL（4mL×5）热正己烷洗脱，并使用热正己烷冲洗柱头，得到洗脱液1即饱和分。
附录B
稠油饱和烃RICO氧化反应：

（1）RICO反应：取40 mg制备好的饱和分、5 mg RuCl3和5 mg NaIO4于40 mL的玻璃瓶中，加入4 mL四氯化碳使样品充分溶解，然后依次加入4 mL乙腈和6 mL超纯水，旋紧带有特氟龙内垫的瓶盖，置于恒温磁力搅拌水浴锅中，40℃条件下剧烈搅拌8小时。
（2）碱改性硅胶制备：层析硅胶使用氯仿抽提24小时或无荧光，充分挥干氯仿溶剂；取3 g氢氧化钾于烧杯中，加入60 mL异丙醇，在70 ℃下搅拌使之全部溶解。向烧杯中加入30 g经抽提的硅胶，充分搅拌使之混合均匀，静置20分钟后用氯仿抽提30分钟，再次挥干溶剂；使用前需置于烘箱中于150 ℃下活化四小时，放置于无干燥剂的干燥器中冷却至室温，有效期为一周。

（3）RICO反应产物处理：反应结束后，使用胶头滴管吸取下层有机相，水相用氯仿（1 mL×3）萃取三次，萃取液合并入有机相中。使用无水硫酸钠除去有机相中少量的水，除水后溶液通过氮气吹扫和/或加热挥发溶剂浓缩至2 mL。将浓缩的RICO产物滴加入硅胶层析柱（上层3 g碱改性硅胶，制备方法见附录2，下层7g普通硅胶），当全部试样进入填料顶层，立即覆盖1 g普通硅胶。使用50 mL（10 mL×5）氯仿进行洗脱，待溶剂全部进入硅胶顶层，用氯仿冲洗柱头，通过旋转蒸发仪回收溶剂即得到饱和烃RICO氧化产物。
附录C
（资料性）
[image: image6.emf]
C.1 胜利Jin8-X35稠油饱和烃氧化产物的FT-ICR MS质谱图

[image: image7.emf]397.0 397.1 397.2 397.3 397.4 397.5 397.6 397.7 397.8 397.9 m/z

[C

28

H

46

O

1

-H]-

[C

27

H

42

O

2

-H]-


C.2 胜利Jin8-X35稠油饱和烃氧化产物FT-ICR MS质谱图在m/z 397处的局部放大图

[image: image8.emf]10 20 30 40 50

0

2

4

6

8

10

CH (SAT)

Carbon Number

DBE


C.3 胜利Jin8-X35稠油饱和烃氧化产物DBE-碳数分布点状图
State Key Lab. of Heavy Oil Processing








PAGE  
7

